# 温州市中医院手动双摇病床采购文件

**一、项目概况**

项目名称：温州市中医院手动双摇病床

采购方式：公开遴选（非政府采购）

预算金额：15300元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片 |
| 1 | 手动双摇病床 | 6 | 张 | 1、外形尺寸：≥2100×（含护栏）1000mm×500mm2、摇杆：双组进口摇杆，隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位。3、摇杆采用不锈钢管加ABS强化塑料材料，具有高支撑力。4、调节范围：背部倾斜度60+5º，腿部倾斜度35+5º。5、床体承载重量：300kg。6、侧面护栏为全覆式；D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位；双按键保险快速定位开关，有防夹手功能。 7、床板具有多孔设计，便于透气。8、床底≥四个引流尿袋挂钩，≥六个点滴架插孔。9、床底面整体离地距离≥40cm，便于临床检查操作及卫生清洁。10、床架采用≥2mm高质冷轧钢管。11、床头尾板全ABS材料，一次注塑成型，可兼做CPR板应急使用，对称式快速插座，可快速拆卸，满足临床急救需要。12、床体涂覆为静电粉体涂装，厂内防锈全处理烤漆一贯作业，通过CNS认证标准，抗酸碱腐蚀，耐褪色。13、涂料对微生物大肠挨希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，属于新世纪绿色健康环保产品,并通过有关省级机构检测。14、床脚符合行业规定的无毒标准，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好。 |  |

**二、项目内容及要求**

**注：如投标人报价超过预算金额或预算单价按无效标处理。**

**三、主要商务要求**

**1、付款方式：**全部货物交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到发票后三个月内向乙方支付全部合同价款。（在预算金额范围内，根据最终实际采购数量\*中标单价进行结算）

**2、到货时间：**卖方必须在中标之日起10个工作日内完成所有货物的供货。

**3、到货地点：**温州市中医院指定地点。

**4、质保期**

4.1中标人对提交的产品免费质保期≥3年，质保期从每批次货物验收合格交付使用之日起算。

4.2质保期内，由于产品自身原因出现问题，由中标人免费更换，并达到合同约定的质量要求，中标人应该在收到院方更换通知24小时内解决处理。

**5、其他**

发货前，中标供应商须提供该批次产品的检测合格报告或合格证书。

**四、评分细则**

**1、商务技术分（0-70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| 1 | 对应于遴选文件产品技术规格及配置的偏离度 | 28 | 与遴选文件中产品规格尺寸、材料、商务要求对比，一项指标负偏离扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 产品的档次 | 12 | 投标产品在产品系列中属高档产品的，得12-8分；属中等档次产品的，得8-4分；属低档产品的，得4-0分。 |
| 3 | 保修服务 | 3 | 产品质保期超过遴选文件要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分。 |
| 4 | 投标产品总体质量性能 | 12 | 投标产品的使用情况、稳定性、故障率等总体质量性能综合评价。A档：12-8分；B档：8-4分；C档：4-0分 |
| 5 | 市场占有率 | 3 | 提供温州市或浙江省内2022年1月1日起至今与最终用户签订的同类项目合同及发票复印件，每份有效合同得1分，最多3分。（与同一采购人签订的多份合同或协议视为一个业绩） |
| 6 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力 | 12 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。（0-12分） |

**2、价格分（0-30分）**

价格分采用低价优先法计算，即满足遴选文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

#### **报价一览表**

项目名称：温州市中医院手动双摇病床

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量与单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 小计（元） | 免费质保期（≥3年） |
| 温州市中医院手动双摇病床 | 6张 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | （大写）人民币： |
| （小写）￥： |

**说明：**

**1、不提供次表格将视为没有实质性响应遴选文件。**

**2、以上全部报价包含货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费以及保修费、税费等。**

供应商全称（盖章）：

日 期： 年 月 日